Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 2 takich samych analizatorów hematologicznych 5 diff z podajnikami, wraz z dostawą odczynników.

- Jeden analizator hematologiczny winien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2020), drugi taki sam analizator może być używany, jednak nie starszy niż czteroletni ( rok produkcji 2016/2017 ).

- Do składanej oferty Wykonawca dołączy ulotkę informacyjną z parametrami specyfikacji technicznej i zdjęciem analizatora.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis autoryzowany  i wykonanie bezpłatnych  walidacyjnych przeglądów rocznych aparatów w okresie trwania umowy

II. 	Parametry graniczne dla automatycznego analizatora hematologicznego typu 5-diff

| Lp. | Parametry techniczne analizatora - Opis |
| --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji 2020 ), wyklucza się analizatory demonstracyjne lub testowe. Analizator używany ( rok produkcji 2016/2017 ) |
| 2. | Analizatory 5-diff – minimum 22 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji : neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych ( % ) oraz bezwzględnych ( liczbowych ). |
| 3. | Rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji . |
| 4. | Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z rzeczywistym ograniczeniem ilości użytych odczynników do oznaczeń w trybie CBC. |
| 5. | Monitorowanie zużycia odczynników z możliwością ich swobodnej wymiany. Bezcyjankowy odczynnik lizujący i wszystkie odczynniki od jednego producenta. |
| 6. | Objętość próbki badanej max.30 µl krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania. |
| 7. | Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń / godzinę. |
| 8. | Sposób podawania próbki: podajnik -z funkcją przebijania korka systemu zamkniętego i możliwość manualnego podawania próbek pediatrycznych. |
| 9. | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych z możliwością ich manualnego wprowadzania . |
| 10. | Oba analizatory podłączone do lokalnej sieci komputerowej. Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej "Infinity" firmy Roche na koszt oferenta. |
| 11. | Oprogramowanie własne analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne, oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jenningsa. |
| 12. | Rozbudowany system flag i alarmów ( oznaczanie lub flagowanie obecności form młodych i/lub atypowych). |
| 13. | Znak CE na urządzenie. |

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować:

- Koszt całości oferty

- koszt dzierżawy 2 analizatorów 5 diff  z 2 czytnikami kodów (jeśli nie są wbudowane),  z podziałem na koszt dzierżawy analizatora nowego i używanego,

- koszt odczynników uwzględniający planowane ilości oznaczeń w okresie 36 miesięcy,

- koszt części zużywalnych w okresie eksploatacji obu analizatorów,

- kontrolę wewnątrz laboratoryjną  na trzech (L, N, P) poziomach referencyjnych, ( N, L i P zamiennie 4-5  x / tydzień),

- transport urządzeń do siedziby Zamawiającego,

- instalację analizatorów wraz z zestawem startowym odczynników,

- wykalibrowanie i ustawienie porównywalności wyników na obu analizatorach,

- szkolenie w zakresie obsługi analizatorów.

- Wykonawca w formularzu cenowym  winien podać cenę 1 oznaczenia CBC/5-diff przy założeniu 80 000 badań w okresie 36 miesięcy  z uwzględnieniem procedur maintenance analizatorów oraz oznaczania krwi kontrolnej - w okresie 36 miesięcy.

- W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca dostarczy odczynniki i kontrole na własny koszt