Załącznik nr 3 do SWZ

Parametry techniczne dla analizatora do oznaczeń immunochemicznych

| L.p. | Parametry techniczne analizatora immunochemicznego | Parametr wymagany | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2017. | TAK |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny, od momentu pobrania próbki do uzyskania wyniku i przesłania go do laboratoryjnej sieci informatycznej. | TAK |  |
| 3 | Zapewnienie stołu na kółkach pod analizator w przypadku zaoferowania analizatora niewolnostojącego. | TAK |  |
| 4 | Analizator na minimum 15 pozycji odczynnikowych. | TAK |  |
| 5 | Minimum 30 pozycji na próbki badane. | TAK |  |
| 6 | Próbki CITO oznaczane priorytetowo, dostawiane w każdym momencie pracy analizatora, bez jej przerywania. | TAK |  |
| 7 | Identyfikacja materiału badanego i odczynników przez czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 8 | Czas uzyskania wyniku dla ludzkiej troponiny sercowej nie dłużej niż 10 minut. | TAK |  |
| 9 | Odczynniki w opakowaniach gotowych do wstawienia do analizatora bez konieczności przelewania. | TAK |  |
| 10 | Możliwość monitorowania zużycia odczynników i materiałów zużywalnych na bieżąco, aparat zgłasza alarm, jeśli ilość odczynników jest niewystarczająca do wykonania zleconych badań. | TAK |  |
| 11 | Kontrola jakości prowadzona automatycznie w oparciu o reguły Westgarda, wykresy Levey-Jenningsa. | TAK |  |
| 12 | Wydajnośc min. 85 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| 13 | Eliminujący kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych odpadów stałych. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewni chłodziarko-zamrażarkę (zamrażarka w górnej części), o wysokości max. 180 cm, do przechowywania odczynników, kalibratorów oraz kontroli. | TAK |  |
| 15 | Do składanej oferty Wykonawca dołączy ulotkę informacyjną z parametrami specyfikacji technicznej i zdjęciem przestawiającym wygląd zewnętrzny analizatora. | TAK |  |
|  | Warunki zamawiającego |  |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparat w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne, wyczerpujące szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji analizatora, a w razie potrzeby także szkolenie przypominające. Termin szkolenia do 2 dni roboczych od instalacji analizatora. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca pokrywa koszt dostawy i montażu analizatora. | TAK |  |
| 19 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego działającego w siedzibie Zamawiającego, Infinity firmy Roche, na koszt oferenta nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia aparatu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie analizatorowi zewnętrznego systemu podtrzymania napięcia UPS. | TAK |  |
| 21 | Bezpłatne przeglądy serwisowe przynajmniej raz na 12 miesięcy. | TAK |  |
| 22 | Zapewnienie bezpłatnej obsługi technicznej przez cały okres trwania umowy, z uwzględnieniem kosztów wymiany części zużywalnych i wszelkich kosztów związanych z naprawami analizatora. | TAK |  |
| 23 | Maksymalny czas naprawy aparatu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W sytuacji nie usunięcia awarii w tym czasie oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń w laboratorium zewnętrznym. | TAK |  |
| 24 | Oferent zapewni bezpłatną infolinię serwisową 7 dni w tygodniu. | TAK |  |
| 25 | W przypadku wystąpienia trzech awarii w okresie 6 miesięcy Wykonawca wymienia analizator na własny koszt. | TAK |  |
| 26 | Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do pracy analizatora akcesoria (odczynniki, kontrole, kalibratory, naczynka reakcyjne, końcówki do pobierania materiału, płyny konserwujące, kuwety itp.). | TAK |  |
| 27 | W sytuacji pominięcia przez Wykonawcę asortymentu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania analizatora (wg zaleceń producenta) koszty ich zakupu ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 28 | Pełna instrukcja obsługi, konserwacji, usuwania błędów i problemów, w języku polskim, dostarczona wraz z aparatem. | TAK |  |
| 29 | Dostarczenie kopii deklaracji zgodności CE. | TAK |  |

………………………….………………..

Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika