| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Parametry graniczne | Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia |  | Podać |  |  |
| 2. | Typ urządzenia |  | Podać |  |  |
| 3. | Producent |  | Podać |  |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 5. | Rok produkcji 2022 , urządzenie fabrycznie nowe, |  | Tak, podać |  |  |
| II – Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
| Kompletny system Holtera EKG i RR z oprogramowaniem |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczna dokładna analiza arytmii |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością klasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej) |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii, w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Automatyczna detekcja migotania przedsionków |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni EKG |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz pojedynczych pobudzeń |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Oprogramowanie bazodanowe i integrujące klasy CIS w wersji dla samodzielnego stanowiska komputerowego. Wymagania instalacyjne Windows 7/10 Professional. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Baza danych pozwalająca na bezpieczne składowanie danych osobowych i medycznych, stosownie do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, zapewniająca szyfrowanie oraz autoryzację dostępu do baz |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Oprogramowanie pozwalające na archiwizację badań z aparatów w postaci cyfrowej, przeglądanie i edycję zapisów, kontrolę stanu i wyniku badani |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Stanowisko komputerowe z dwoma monitorami i drukarka do obsługi analizatora i rejestratorów EKG i ciśnienia krwi |  | Tak |  | Bez punktacji |
| Rejestratory holterowskie EKG - 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 1. | Detekcja impulsów stymulatora serca, czułość nominalna 2mV |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Wbudowana pamięć |  |  |  | Bez punktacji |
| 3. | Mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 75 x 50 x 15 mm |  |  |  | Bez punktacji |
| 4. | Zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody w standardzie IP67 |  |  |  | Bez punktacji |
| 5. | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 100g |  |  |  | Bez punktacji |
| 6. | Wymienny przewód 3-kanałowy 3-odprowadzeniowy |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie – wbudowany akumulator |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Interfejs komunikacyjny typu USB - C |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Przewód do komunikacji i ładowania typu USB-C |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Detekcja impulsów rozrusznika serca |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | 14 dni ciągłej rejestracji 3-kanałowej bez doładowania lub wymiany baterii |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Rozdzielczość EKG, z dokładnością do 2,5 µV i próbkowaniem 8 kHz |  |  |  | Bez punktacji |
| 16. | Współpraca z opcjonalną aplikacją pacjenta na smartfon |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji |  | Tak/Nie (parametr oceniany) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Rejestratory ciśnienia krwi – 3szt. |  |  |  |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru z automatyczną kalibracją objętości mankietu z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją wg. BHS w klasie AA i nowymi protokołami ESH IP 2010 oraz ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, w tym walidacja dla dzieci od lat 3. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg. |  | Tak, podać (parametr oceniany) |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 5 pkt |
| 3. | Ustawiane programowe 4 i 2 bezpośrednio na rejestratorze niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 5-120minut. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±3 mmHg. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Adaptacyjne pompowanie mankietu pomiarowego, uzależnione od bieżących wyników pomiarów w czasie badania. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wyświetlacz rejestratora min. 2 cale kolorowy pokazujący wyniki pomiaru, menu i kody błędów. |  |  |  | Bez punktacji |
| 8. | Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia ,,na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie – 300mmHg. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Maksymalny czas pojedynczego pomiaru od 35 do 50s. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Liczba pomiarów minimum 270. |  | Tak, podać (parametr oceniany) |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
| 12. | Pamięć pomiarów minimum 450. |  | Tak, podać (parametr oceniany) |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
| 13. | Zasilanie z max. 2 baterii typu AA. |  | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 102 x 72 x 28 mm. |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Waga z bateriami nie większa niż 260 g. |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Mankiety:. 24-32 cm - 3szt. 32-42 cm - 3szt. 38-50 cm - 1 szt. |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Akcesoria |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zaczep na pasek 3 szt | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. |  | Pokrowce jednorazowe foliowe strunowe op. 100 szt | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. |  | Tasiemka flizelinowa do jednorazowych pokrowców op. 50m | Tak |  | Bez punktacji |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Okres gwarancji– minimum 24 miesiące | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. |  | Min. 5 - letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. |  | Czas reakcji serwisu (przyjazd serwisanta w celu diagnostyki) maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, godzin wieczornych/nocnych) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 4. |  | Czas reakcji serwisu w przypadku gdy możliwe jest wykonanie zdalnej diagnostyki maksymalnie 8 godzin w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, godzin wieczornych/nocnych) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 5. |  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 3 dni roboczych od momentu przeprowadzenia diagnostyki, a w przypadku czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia z użyciem części zamiennych z koniecznością ich sprowadzenia spoza granic RP do 7 dni roboczych | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 6. |  | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/podzespołu na nowy biegnie do końca gwarancji pierwotnej. Gwarancja na nowy zainstalowany element /podzespół min. 6 miesięcy lub zgodnie z gwarancją jaką oferuje Producent | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 7. |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski | Tak |  | Bez punktacji |
| Dokumentacja |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. |  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. |  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. |  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. |  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. |  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | Bez punktacji |