Załacznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

UWAGA!

- Wymagany rok produkcji 2024/2025.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru i warunku skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach i funkcjach lepszych niż wymagane.

- Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca.

Wpisanie w kolumnie słowa „TAK” nie zostanie zakwalifikowane jako potwierdzenie zaoferowania urządzenia o parametrach i warunkach identycznych z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest opisać parametry i warunki oferowanego urządzenia. Nie wypełnienie kolumny będzie skutkować odrzuceniem oferty. Dokument nie podlega uzupełnieniu.

- Niewpisanie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM – 8 SZT.

Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

Rok produkcji……………………………………………………

| Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) |  | Parametry oferowane* (należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne o długości 226 cm i szerokości 102,5 cm +/- 2 cm |  |
|  | Wymiary leża: Długość: 200 cm +/- 2 cm Szerokość: 88 cm +/- 2 cm |  |
|  | Regulacja wysokości łóżka mierzona od podłogi do górnej płaszczyzny leża: Minimalna wysokość: 40 cm +/- 2 cm Maksymalna wysokość: 76 cm +/- 2 cm |  |
|  | Leże 4-segmentowe w tym 3 z nich ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione wysokogatunkowym, wytrzymałym tworzywem ABS. |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, elektrostatycznie, oparta na systemie dwóch ramion wznoszących. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 14,5 cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod mocowaniem pantografu) w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców wraz z autoregresją min. 100 mm. |  |
|  | Zakresy regulacji kątów: Segment oparcia pleców: min 0-60° Segment uda: min 0-30° Segment uniesienia nóg: min 0-15° |  |
|  | Sterowanie pozycjami i ustawieniem segmentów za pomocą pilota z przyciskami zawieszonego na ramie łóżka. |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka – dźwignia oznaczona kolorem czerwonym. |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, tworzywowe z polipropylenu, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (tj. od szczytu głowy do szczytu nóg pacjenta), zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (EN 60601), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Wszystkie 4 barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka. |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie oraz zablokowywanie przy użyciu jednej ręki. Opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową. Barierki służące jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Nośność barierki bocznej min. 75 kg. |  |
|  | Szczyty wykonane z aluminium i wysokogatunkowego, wytrzymałego tworzywa ABS. Możliwość wyboru dekoru min. 5 kolorów przez Zamawiającego. Oba szczyty wyprofilowane uchwyty do prowadzenia łóżka. Szczyty z możliwością blokady z systemem zabezpieczenia w postaci rygli |  |
|  | Wskaźniki kąta pochylenia stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od pozycji barierek. |  |
|  | Dolna krawędź wszystkich barierek wyprofilowana jako haczyk do zawieszenia akcesoriów, pilota lub worków urologicznych. |  |
|  | Powierzchnie odporne na czyszczenie i dezynfekcję. |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka z gniazdami na wieszak infuzyjny. |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 4 haki. Wieszak ergonomiczny, wykonany ze stali nierdzewnej, wygięty w kształcie litery „S” z regulacją wysokości. |  |
|  | System jezdny wyposażony w hamulec centralny uruchamiany dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. System sterowania jazdy z kołem kierunkowym zaznaczonym kolorystycznie. Możliwość obrotu łóżka wokół własnej osi. System jezdny wyposażony w koła o średnicy min 125 mm. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 275 kg. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: - zasilanie awaryjne składające się z pojedynczego lub podwójnego akumulatora (do wyboru) - koszyk na dokumenty - dodatkowy panel sterowania dla personelu - uchwyt/taca na akcesoria np. kardiomonitor, defibrylator |  |
|  | Na wyposażeniu: - pochwyt ręki Materac: - piankowy - wysokość min 12 cm - gramatura min. 28 mg/cm3 - pokrowiec materaca o właściwościach paroprzepuszczalnych, wodoszczelny - pokrowiec materaca o właściwościach paroprzepuszczalnych, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami. Możliwość zdjęcia materaca i prania. |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (dokumenty Wykonawca dostarczy wraz z dostawą) |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące. |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… |  |

- SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z ROZKŁADANYM STOLIKIEM – 8 SZT.

Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

Rok produkcji……………………………………………………

| Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) |  | Parametry oferowane* (należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. |  |
|  | Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. |  |
|  | Drzwi szafki oraz szuflada pokryte lakierem proszkowym. |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki 2 kolory w tym kolor szary. |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. |  |
|  | Minimum dwie krawędzie blatu zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznymi, niebrudzącymi podłóg bieżnikiem. |  |
|  | Szerokość całkowita szafki (bez blatu bocznego): 410 mm (+/-20 mm) |  |
|  | Wysokość całkowita szafki (bez blatu bocznego): 810 mm (+/-20 mm) |  |
|  | Głębokość szafki (bez blatu bocznego): 450 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Szafka wyposażona w rozkładany blat boczny z regulacją wysokości |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym |  |
|  | Szafka z aluminiowym relingiem wyposażonym w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości oraz aluminiowe listwy w kształcie litery c |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów . |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (dokumenty Wykonawca dostarczy wraz z dostawą) |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… |  |

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne z materacem | łóżko | 8 szt. |  |  |  |
|  |  | materac | 8 szt. |  |  |  |
| 2. | Szafki przyłóżkowe |  | 8 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |